| Прайс на монитор пациента многопараметрический |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Монитор пациента многопараметрический NT3В с диагональю дисплея 12.1'' - ТFT дисплей с диагональю 12,1" повышенной яркости - Каналы 1-8 для отображения формы сигнала во времени - 7-канальное отображение формы ЭКГ-сигнала - анализ ST сегмента; анализ аритмии - Измерение показателей SpO2 в движении и при низкой перфузии пациента - Отображение ритма пульса - Защита от электростатических веществ дефибрилляции и фильтр ESU - Диаграмма OsyCRG; расчёт величины дозы лекарственного препарата - Динамический анализ крови - Венозный панч - Гибкая конфигурация параметров |  |  |  |
| Технические характеристики: |  |  | 3300 $ |
| -  ЭКГ ЭКГ кабель: 5 жильный кабель Выбор вывода: вывод I, II, III/aVR, aVL, aVF/ V Усиление（мм/мВ）: 1/4，1/2，1，2，4 Частотная характеристика: Диагностика: 0.05 – 100 Гц Монитор: 0.5 - 40 Гц Хирургия:1.0 - 25 Гц Скорость развёртки (мм/сек): 12.5, 25, 50 Диапазон частот сердечных сокращений: 30-300 уд./мин. Точность: ± 1 % Анализ отклонения сегмента S-T: -0.8-+0.8 мВ точность ST: ±0.02 мВ - Неинвазивное артериальное давление (НАД) Тип измерения: у взрослых, детей, новорождённых Диапазон измерения: Систолическое 4.0 – 270 мм рт.ст. Диастолическое 20 – 200 мм рт.ст. Среднее 30 – 220 мм рт. ст. Точность: ±3 мм рт.ст. или 2 % (задаётся максимальная) Разрешение: 1 мм рт.ст. Защита: от избыточного давления -  Пульсоксиметрия Диапазон измерения SPO2: 0 - 100 % Разрешение: 1 % Диапазон измерения частоты пульса:30- 250 об/мин Точность: ±2 % или 1 уд/мин (задаётся максимальная) Разрешение: 1 об/мин |  | -  Частота дыхания Диапазон измерения: 0 - 120 вдохов/минуту（взрослые） Точность: ±1 вдохов/минуту или 5 %(задаётся максимальная) Разрешение: 1 вдох/минуту - CO2 (по желанию заказчика) Диапазон измерения: 0 % - 10.0 % （вдых. CO2 и др. CO2） Точность: ± 2 мм рт.ст.（＜ 5 % от измеряемой величины） 10 % （＞ 5 % от измеряемой величины） Время срабатывания: 180 мсек - Инвазивное артериальное давление (ИАД) (по желанию заказчика) Число каналов: 2 канала диапазон: -40 - +330 мм рт. ст. Точность: ±45 мм рт.ст. или ±4% (задаётся максимальная) Разрешение: 1 мм рт. ст. - Температура Число каналов: 2 канала Диапазон измерения: 29 - 45 ℃ Точность: ±0.1 ℃ Разрешение: 0.1 ℃ Время срабатывания: ≤ 3 мин - Условия работы Температура работы и хранения: 5- 40 -20 - 50 Относительная влажность: ≤ 80% ≤90% - Потребляемая мощность На входе: 98-260 В AC, 50/60 Гц Расход: ≤ 80ВА - Рекордер распределения температуры (по желанию заказчика) |  |

Дополнительные опции

Блок СО2 - 3250 $

Блок (инвазивное давление) – 750 $

Беспроводная сетевая карта – 250 $

Принтер – 375 $

ПО для центральной станции – 2500 $